## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
仕様として固定されている項目
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしてる人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string |  |  |  | ※${filename}の場合、登録ファイルをデータ名とする
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
sample | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
| 固有情報 | background_removal |  |  | バックグラウンド除去 | background removal | integer |  |  | boolean
|  | singularity_removal |  |  | スパイク除去 | spike removal | integer |  |  | boolean
[5 empty] | 特徴量取得 |  | integer |  |  | boolean
custom |  | key1 |  |  | キー1 | key1 | string
|  | key2 |  |  | キー2 | key2 | string
|  | key3 |  |  | キー3 | key3 | string
|  | key4 |  |  | キー4 | key4 | string
|  | key5 |  |  | キー5 | key5 | string
|  | key6 |  |  | キー6 | key6 | string
|  | key7 |  |  | キー7 | key7 | string
|  | key8 |  |  | キー8 | key8 | string
|  | key9 |  |  | キー9 | key9 | string
|  | key10 |  |  | キー10 | key10 | string
| 共通メタ | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data type | string |  |  | default値「MPMS」
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | default値「experiments」
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | default値「measurement」
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| 計測メタ | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | default値「磁性」
|  | measurement_method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | default値「薄膜」 | ※選択肢として[薄膜¦バルク]のようにするか？要検討
|  | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string |  |  | default値「構造、微細組織、磁気特性」
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc._of_interest |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string |  |  |  | ※FILEOPENTIMEから取得するか？要検討
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date]
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string
Note on F26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「スパイク除去/spike removal」などとするのが良いでしょう。（特異点除去という言葉は物理学上かなり特定の意味を持つ言葉で、今回の処理はそれに当たらないため） 返信: OKです。
Note on F27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「取得」というか、「特出し表示」？ 取得でも良いですが、一応議論したく

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
主要パラメータ | appname | APPNAME |  | APPNAME | APPNAME | string
| byapp | BYAPP |  | BYAPP | BYAPP | string
| coil_serial_number | COIL_SERIAL_NUMBER |  | コイルシリアル番号 | COIL_SERIAL_NUMBER | string
| comment | COMMENT |  | コメント | COMMENT | string
| fieldgroup_dc | FIELDGROUP_DC |  | 磁場グループ_DC | FIELDGROUP_DC | string
| fieldgroup_vsm | FIELDGROUP_VSM |  | 磁場グループ_VSM | FIELDGROUP_VSM | string
| fileopentime | FILEOPENTIME |  | ファイルを開いた時間 | FILEOPENTIME | string
| moment_units | MOMENT_UNITS |  | 磁化の単位 | MOMENT_UNITS | string | emu
| motor_hw_version | MOTOR_HW_VERSION |  | モーターハードウエアのバージョン | MOTOR_HW_VERSION | string
| motor_module_name | MOTOR_MODULE_NAME |  | モーターモジュールの名前 | MOTOR_MODULE_NAME | string
| motor_serial_number | MOTOR_SERIAL_NUMBER |  | モーターのシリアル番号 | MOTOR_SERIAL_NUMBER | string
| motor_software_version | MOTOR_SOFTWARE_VERSION |  | モーターソフトウエアのバージョン | MOTOR_SOFTWARE_VERSION | string
| oven_hw_version | OVEN_HW_VERSION |  | オーブンハードウエアのバージョン | OVEN_HW_VERSION | string
| oven_module_name | OVEN_MODULE_NAME |  | オーブンモジュールの名前 | OVEN_MODULE_NAME | string
| oven_serial_number | OVEN_SERIAL_NUMBER |  | オーブンのシリアル番号 | OVEN_SERIAL_NUMBER | string
| oven_software_version | OVEN_SOFTWARE_VERSION |  | オーブンソフトウエアのバージョン | OVEN_SOFTWARE_VERSION | string
| sample_comment | SAMPLE_COMMENT |  | サンプルコメント | SAMPLE_COMMENT | string
| sample_holder | SAMPLE_HOLDER |  | サンプルホルダー | SAMPLE_HOLDER | string
| sample_holder_detail | SAMPLE_HOLDER_DETAIL |  | サンプルホルダー詳細 | SAMPLE_HOLDER_DETAIL | string
| sample_mass | SAMPLE_MASS |  | サンプル重量 | SAMPLE_MASS | number | mg
| sample_material | SAMPLE_MATERIAL |  | サンプルの材質 | SAMPLE_MATERIAL | string
| sample_molecular_weight | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT |  | サンプルのモル量 | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT | number
| sample_offset | SAMPLE_OFFSET |  | サンプルオフセット | SAMPLE_OFFSET | number |  |  |  |  | ※単位あり。参考：https://www.omu.ac.jp/sci/phys-mpms3/assets/%E8%AC%9B%E7%BF%92%E4%BC%9A%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB20190722.pdf
| sample_shape | SAMPLE_SHAPE |  | サンプル形状 | SAMPLE_SHAPE | string
| sample_size | SAMPLE_SIZE |  | サンプルサイズ | SAMPLE_SIZE | number | mm^2 |  | 入力例：2.04*5.39 |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| sample_volume | SAMPLE_VOLUME |  | サンプル体積 | SAMPLE_VOLUME | number | mm^3 |  |  |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| squid_hw_version | SQUID_HW_VERSION |  | SQUIDハードウエアのバージョン | SQUID_HW_VERSION | string
| squid_module_name | SQUID_MODULE_NAME |  | SQUIDモジュール名 | SQUID_MODULE_NAME | string
| squid_serial_number | SQUID_SERIAL_NUMBER |  | SQUIDシリアル番号 | SQUID_SERIAL_NUMBER | string
| squid_software_version | SQUID_SOFTWARE_VERSION |  | SQUIDソフトウエアのバージョン | SQUID_SOFTWARE_VERSION | string
| startupaxis_x | STARTUPAXIS_X |  | 測定開始時のX軸 | STARTUPAXIS_X | string
| startupaxis_y1 | STARTUPAXIS_Y1 |  | 測定開始時のY軸 | STARTUPAXIS_Y1 | string
| time | TIME |  | 時間 | TIME | string
| hc |  |  | 保磁力 | Hc | number | T |  |  | 値の例：-9.693-03
| br |  |  | 残留磁化 | Br | number | emu |  |  | 値の例：1.05e-06
| bs |  |  | 磁束密度 | Bs | number | emu |  |  | 値の例：2.47e-05
|  |  |  | 残留磁化（体積当たり） | ? | number |  |  |  | 計算式：1000*Br/SAMPLE_SIZE | 条件：SAMPLE_SIZEに値が入っていない場合： 値を出力しないで正常終了とする。
Note on L27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 数値型に固執させるなら、サンプル幅・サンプル長さ・サンプル厚さの3項目に分ける必要が出てきますか？ 返信: はい、そう思います。DX的にそうするのか、現場の実情に合わせてこのようにするのか、コメント欄（SAMPLE_COMMENT）に特別なルールを設けてSAMPLE_SIZEやSAMPLE_VOLUMEに計算してマッピングするか、などが考えられると思います。 送り状にこの3つの項目を持たせようと思っていますが、それとの関係も検討必要です。 DXにこだわりすぎて、実情に合わないことをやっても仕方ないと思いますので悩みます。
Note on F36: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: "coercivity" のようなちゃんとした英語名ではなく、記号を英語名扱いで格納するということでいいなら、これでOKです。この下のセルも同様 返信: 確かにそうですね。基本的に略語は使用しない、という原則で考えていますが、磁性分野では常識な語彙なのでOKと考えるか、ということですね。
Note on H37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: emuは標準単位系ではないので、高橋さん用途には良いとしても、汎用としては別の単位に換算すべきな気がする
Note on F39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Br per volume か？ 返信: 10/3のメールで以下のコメントあり。 磯上さんは膜厚（高さ）も取得済みなので「磁束密度/体積」を特徴量として記録する。 単位は10^9*emu/cm^3 → Gemu/cm^3 でしょうか? はいおっしゃる通りです． 先日の磯上さんとの打ち合わせの中で、「磁束密度/体積」が出てきましたが、「残 留磁化(または飽和磁化)／体積」との関係がわからなくなってしまいました。 「磁束密度/体積」は「飽和磁化／体積」のことです． 返信: 10/3に 「Bs/体積」 と連絡あり。 返信: 高橋さんのメタは 「残留磁化x膜厚(memu):3.92e-03」 となっており、残留磁化はBrを使用しています。整理必要かもしれません。

## ファイル命名規則
ファイル名からのメタ情報抽出規則 |  | 参考のため、以下に記載（区切り文字：「_」「 」）
ファイル名 | 文字列 セクション１ | 文字列 セクション2 | 文字列 セクション3 | 拡張子
xrd_sto001.ras | xrd | sto001 |  | .ras
rasx_sto001_2Theta_omega.rasx | rasx | sto001 | 2Theta_omega | .rasx
(拡張子: .TXT/.uxdはなし) | *** | sample.name | *** | 拡張子
| 必須 | 必須 | 任意 | 必須
| 文字列 | 文字列 | 文字列 | .ras/.rasx

## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）
仕様として固定されている項目
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしている人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string |  |  | ${filename} | ${filename}の場合、ファイル名(拡張子を除く)を設定
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
試料情報 | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string |  |  |  | ファイルの命名規約に基づいて設定
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.sample-type |  |  | 試料分類 | Sample type | string
|  | sample.general.general-name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas-number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal-structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample-shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase-date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot-number-or-product-number-etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
固有情報 | 手入力 | measurement_temperature |  |  | 測定温度 | Measurement Temperature | number | C
|  | sample_holder_name |  |  | 試料ホルダー名 | Sample Holder Name | string
|  | key1 |  |  | キー1 | key1 | string
|  | key2 |  |  | キー2 | key2 | string
|  | key3 |  |  | キー3 | key3 | string
|  | key4 |  |  | キー4 | key4 | string
|  | key5 |  |  | キー5 | key5 | string
|  | scanning_mode_if_not_exist |  |  | スキャンモード (ファイルに設定がない場合) | Scanning mode (If not exist) | string |  |  | 2Theta-Theta
| 共通メタ | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data type | string |  |  | XRD
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | experiment
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | measurement
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| 計測メタ | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | 散乱_回折
|  | measurement_method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | X線回折
|  | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc._of_interest |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date] |  |  | YYYY-MM-DD | ファイルのメタデータの'スキャン開始位置'を設定 (.ras: MEAS_SCAN_START_TIME .rasx: rasx.scan_starting_date_time .TXT: StartTime .uxd: _DATEMEASURED)
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）
_feature |  | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value
登録時に説明欄に転記 | モード | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
| ras形式 | ras.comment | FILE_COMMENT |  | コメント | Comment | string
| ras形式 | ras.memo | FILE_MEMO |  | メモ | Memo | string
| ras形式 | ras.measurement_operator | FILE_OPERATOR |  | 測定実施者 | Measurement Operator | string
| ras形式 | ras.specimen | FILE_SAMPLE |  | 試料 | Specimen | string
| ras形式 | ras.detector_pixel_size | HW_COUNTER_PIXEL_SIZE |  | 検出器ピクセルサイズ | Detector Pixel Size | number | mm
| ras形式 | ras.selected_detector_name | HW_COUNTER_SELECT_NAME |  | 使用検出器名称 | Selected Detector Name | string
| ras形式 | ras.x-ray_target_material | HW_XG_TARGET_NAME |  | X線ターゲットの材質 | X-ray Target Material | string
| ras形式 | ras.k_alpha_1_wavelength | HW_XG_WAVE_LENGTH_ALPHA1 |  | K_alpha1の波長 | K_alpha_1 Wavelength | number | Angstrom
| ras形式 | ras.k_alpha_2_wavelength | HW_XG_WAVE_LENGTH_ALPHA2 |  | K_alpha2の波長 | K_alpha_2 Wavelength | number | Angstrom
| ras形式 | ras.k_beta_wavelength | HW_XG_WAVE_LENGTH_BETA |  | K_betaの波長 | K_beta Wavelength | number | Angstrom
| ras形式 | ras.optics_attribute | MEAS_COND_OPT_ATTR |  | 光学系属性 | Optics Attribute | string
| ras形式 | ras.x-ray_tube_current | MEAS_COND_XG_CURRENT |  | X線管電流 | X-ray Tube Current | number | mA
| ras形式 | ras.x-ray_tube_voltage | MEAS_COND_XG_VOLTAGE |  | X線管電圧 | X-ray Tube Voltage | number | kV
| ras形式 | ras.wavelength_type | MEAS_COND_XG_WAVE_TYPE |  | 波長タイプ | Wavelength Type | string
| ras形式 | ras.data_point_number | MEAS_DATA_COUNT |  | データ点数 | Data Point Number | number
| ras形式 | ras.scan_axis | MEAS_SCAN_AXIS_X |  | スキャン軸 | Scan Axis | string
| ras形式 | ras.scan_starting_date_time | MEAS_SCAN_START_TIME |  | スキャン開始時刻 | Scan Starting Date Time | string
| ras形式 | ras.scan_ending_date_time | MEAS_SCAN_END_TIME |  | スキャン終了時刻 | Scan Ending Date Time | string
| ras形式 | ras.scan_mode | MEAS_SCAN_MODE |  | スキャンモード | Scan Mode | string
| ras形式 | ras.scan_speed | MEAS_SCAN_SPEED |  | スキャンスピード | Scan Speed | number | deg/min
| ras形式 | ras.scan_step_size | MEAS_SCAN_STEP |  | スキャンステップサイズ | Scan Step Size | number | deg
| ras形式 | ras.scan_starting_position | MEAS_SCAN_START |  | スキャン開始位置 | Scan Starting Position | number | deg
| ras形式 | ras.scan_ending_position | MEAS_SCAN_STOP |  | スキャン終了位置 | Scan Ending Position | number | deg
| ras形式 | ras.scan_axis_unit | MEAS_SCAN_UNIT_X |  | スキャン軸の単位 | Scan Axis Unit | string
| ras形式 | ras.intensity_unit | MEAS_SCAN_UNIT_Y |  | 強度の単位 | Intensity Unit | string
| rasx形式 | rasx.comment | Comment |  | コメント | Comment | string
| rasx形式 | rasx.memo | Memo |  | メモ | Memo | string
| rasx形式 | rasx.measurement_operator | Operator |  | 測定実施者 | Measurement Operator | string
| rasx形式 | rasx.specimen | SampleName |  | 試料 | Specimen | string
| rasx形式 | rasx.detector_pixel_size | PixelSize |  | 検出器ピクセルサイズ | Detector Pixel Size | number | mm
| rasx形式 | rasx.selected_detector_name | Detector |  | 使用検出器名称 | Selected Detector Name | string
| rasx形式 | rasx.x-ray_target_material | TargetAtomicNumbe |  | X線ターゲットの材質 | X-ray Target Material | string
| rasx形式 | rasx.k_alpha_1_wavelength | WavelengthKalpha1 |  | K_alpha1の波長 | K_alpha_1 Wavelength | number | Angstrom
| rasx形式 | rasx.k_alpha_2_wavelength | WavelengthKalpha2 |  | K_alpha2の波長 | K_alpha_2 Wavelength | number | Angstrom
| rasx形式 | rasx.k_beta_wavelength | WavelengthKbeta |  | K_betaの波長 | K_beta Wavelength | number | Angstrom
| rasx形式 | rasx.optics_attribute | Attribute |  | 光学系属性 | Optics Attribute | string
| rasx形式 | rasx.x-ray_tube_current | Current |  | X線管電流 | X-ray Tube Current | number | mA
| rasx形式 | rasx.x-ray_tube_voltage | Voltage |  | X線管電圧 | X-ray Tube Voltage | number | kV
| rasx形式 | rasx.wavelength_type | Wavelength Type |  | 波長タイプ | Wavelength Type | string
| rasx形式 | rasx.data_point_number | Data Point Number |  | データ点数 | Data Point Number | number
| rasx形式 | rasx.scan_axis | AxisName |  | スキャン軸 | Scan Axis | string
| rasx形式 | rasx.scan_starting_date_time | StartTime |  | スキャン開始時刻 | Scan Starting Date Time | string
| rasx形式 | rasx.scan_ending_date_time | EndTime |  | スキャン終了時刻 | Scan Ending Date Time | string
| rasx形式 | rasx.scan_mode | Mode |  | スキャンモード | Scan Mode | string
| rasx形式 | rasx.scan_speed | Speed |  | スキャンスピード | Scan Speed | number | deg/min
| rasx形式 | rasx.scan_step_size | Step |  | スキャンステップサイズ | Scan Step Size | number | deg
| rasx形式 | rasx.scan_starting_position | Start |  | スキャン開始位置 | Scan Starting Position | number | deg
| rasx形式 | rasx.scan_ending_position | Stop |  | スキャン終了位置 | Scan Ending Position | number | deg
| rasx形式 | rasx.scan_axis_unit | PositionUnit |  | スキャン軸の単位 | Scan Axis Unit | string
| rasx形式 | rasx.intensity_unit | IntensityUnit |  | 強度の単位 | Intensity Unit | string
| txt形式 | txt.comment | Comments |  | コメント | Comment | string
| txt形式 | txt.specimen | Sample |  | 試料 | Specimen | string
| txt形式 | txt.selected_detector_name | Goniometer |  | 使用検出器名称 | Selected Detector Name | string
| txt形式 | txt.x-ray_tube_current | X-Ray |  | X線管電流 | X-ray Tube Current | number | mA
| txt形式 | txt.x-ray_tube_voltage | X-Ray |  | X線管電圧 | X-ray Tube Voltage | number | kV
| txt形式 | txt.scan_axis | ScanningMode |  | スキャン軸 | Scan Axis | string
| txt形式 | txt.scan_starting_date_time | StartTime |  | スキャン開始時刻 | Scan Starting Date Time | string
| txt形式 | txt.scan_ending_date_time | StopTime |  | スキャン終了時刻 | Scan Ending Date Time | string
| txt形式 | txt.scan_mode | ScanningType |  | スキャンモード | Scan Mode | string
| txt形式 | txt.scan_speed | Speed |  | スキャンスピード | Scan Speed | number | deg/min
| txt形式 | txt.scan_step_size | Step |  | スキャンステップサイズ | Scan Step Size | number | deg
| txt形式 | txt.scan_starting_position | Start |  | スキャン開始位置 | Scan Starting Position | number | deg
| txt形式 | txt.scan_ending_position | Stop |  | スキャン終了位置 | Scan Ending Position | number | deg
| txt形式 | txt.attachment | Attachment |  | 付属試料台 | Attachment | string
| txt形式 | txt.monochromator | Monochromater |  | 分光器 | Monochromator | string
| txt形式 | txt.incidentbeampath_divergence_slit_width（angle) | DS |  | 入射光_発散スリット幅（角度） | incidentBeamPath_divergence slit width（angle) | number | deg
| txt形式 | txt.diffractedbeampath_anti-scatter_slit_width | SS |  | 出射光_散乱スリット幅 | diffractedBeamPath_anti-scatter slit width | number | mm
| txt形式 | txt.diffractedbeampath_receiving_slit_width | RS |  | 出射光_受光スリット幅 | diffractedBeamPath_receiving slit width | number | mm
| txt形式 | txt.measurement_instrument_name |  |  | 測定装置名 | Measurement Instrument name | string
| uxd形式 | uxd.comment | ;content of |  | コメント | Comment | string
| uxd形式 | uxd.selected_detector_name | ; Goniometer |  | 使用検出器名称 | Selected Detector Name | string
| uxd形式 | uxd.x-ray_target_material | _ANODE |  | X線ターゲットの材質 | X-ray Target Material | string
| uxd形式 | uxd.k_alpha_1_wavelength | _WL1 |  | K_alpha1の波長 | K_alpha_1 Wavelength | number | Angstrom
| uxd形式 | uxd.k_alpha_2_wavelength | _WL2 |  | K_alpha2の波長 | K_alpha_2 Wavelength | number | Angstrom
| uxd形式 | uxd.ratio_k_alpha_2/k_alpha_1 | _WLRATIO |  | K_alpha2/K_alpha1の比率 | Ratio K_Alpha_2/K_Alpha_1 | number
| uxd形式 | uxd.x-ray_tube_current | _MA |  | X線管電流 | X-ray Tube Current | number | mA
| uxd形式 | uxd.x-ray_tube_voltage | _KV |  | X線管電圧 | X-ray Tube Voltage | number | kV
| uxd形式 | uxd.scan_mode | _STEPMODE |  | スキャンモード | Scan Mode | string
| uxd形式 | uxd.scan_step_size | _STEPSIZE |  | スキャンステップサイズ | Scan Step Size | number | deg
| uxd形式 | uxd.scan_starting_position | _START |  | スキャン開始位置 | Scan Starting Position | number | deg
| uxd形式 | uxd.monochromator | ; Incident beam monochromator |  | 分光器 | Monochromator | string
| uxd形式 | uxd.aperture_width_of_1d_position_sensitive_detector(deg) | _V4_PSDAPERTURE |  | 1次元検出器 開口幅（度） | Aperture width of 1D Position Sensitive Detector(deg) | number | deg
| uxd形式 | uxd.measurement_instrument_name |  |  | 測定装置名 | Measurement Instrument name | string

## 要件定義（構造化詳細）
| 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | (例) xrd_sto001.ras
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | xrd_sto001.ras | -- | .ras, .rasx, .TXT, .uxdファイル
|  | メタデータファイル | metadata.json | --
|  | 構造化ファイル | xrd_sto001.csv | -- | ヘッダー部: 要件定義(設定ファイル)に基づいて設定 データ部: x軸: データファイルのデータ部の1列目 y軸: .ras, .rasx: データファイルのデータ部の2列目 * 3列目 .TXT, .uxd: データファイルのデータ部の2列目
|  | 代表画像ファイル | xrd_sto001_log.png | -- | ラベル: 構造化ファイルのヘッダー部に基づいて出力 グラフ: 構造化ファイルのデータ部に基づいて出力 タイトル: 入力ファイル名(拡張子を除く) メモリ: 代表画像の設定（linear/log）によって選択。logの場合ファイル名に_logが付与される。
|  | 画像ファイル | xrd_sto001_log.png | --
|  | 構造化ファイル | xrd_sto001.html | --

## 要件定義（設定ファイル）
| rde2name | ja | type | unit | desc | value
階層 |  | RDE2.0 日本語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
system | extended_mode | 動作モード | string |  |  | (なし) | データファイル一括投入時'MultiDataTile'を設定
system | magic_variable | マジックネーム | string |  |  | true' | ファイル名 = データ名としない場合は'false'に設定
system | save_thumbnail_image | サムネイル画像保存 | string |  |  | true'
- | filename_mapping_rule | ファイル名マッピング規則 | string |  |  | true' | ファイル名からメタデータの一部を取得しない場合'false'に設定
- | manufacturer | 装置メーカー名 | string |  |  | rigaku' or 'bruker'
- | main_image_setting | 代表画像のグラフスケール | string |  |  | (なし) | メイングラフ画像を対数目盛(Logarithmic Scale)に設定する場合'log'を設定
- | meas_scan_axis_x | X軸ラベル(名称) | string |  |  | (なし) | 空白の場合、メタデータの'スキャン軸'の値を設定 (.ras: MEAS_SCAN_AXIS_X .rasx: AxisName .TXT: ScanningMode .uxd: プロット画像元データ(*.csv)のヘッダー)
- | meas_scan_unit_x | X軸ラベル(単位) | string |  |  | (なし) | 空白の場合、メタデータの'スキャン軸の単位'の値を設定 (.ras: MEAS_SCAN_UNIT_X .rasx: PositionUnit .TXT: (なし) .uxd: (なし))
- | meas_scan_axis_y | Y軸ラベル(名称) | string |  |  | (なし) | 空白の場合、'Intensity'を設定
- | meas_scan_unit_y | Y軸ラベル(単位) | string |  |  | (なし) | 空白の場合、メタデータの'強度の単位'の値を設定 (.ras: MEAS_SCAN_UNIT_Y .rasx: IntensityUnit .TXT: (なし) .uxd: (なし))

## 改版履歴
文書名称： | ※要件定義
日付 | 作成者 | シート名 | 事由 | 特記
2024-08-26 | 高田 |  | 新規作成
2024-10-07 | 高田 | 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト） | txtフォーマット追加
2024-12-02 | 高田 | 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト） | uxdフォーマット追加